冷冻干燥机采购需求

1、设备重要参数：

	整机结构
	：一体式

	设备尺寸（长*宽*高）
	：约3000*1000*2700mm

	整机重量
	：约2.5T

	西林瓶装量
	：Φ16mm：4500；Φ22mm：2300

	冻干原料装量（建议值）
	：最大16Kg/批


2、干燥箱：

	设计压力：
	常压

	光洁度：
	Ra≤0.4µm

	光平整度：
	±0.5mm/m

	板层最低温度(导热油进口)：
	-55℃

	板层最高温度(导热油进口)：
	+80℃

	板层温度均匀性：
	≤2°C（空载平衡后-40℃~40℃）

	搁板间距：
	100mm

	干燥箱外形：
	长方型

	保温层：
	硅酸铝和保温板材料

	开门方向：
	根据用户要求确定 右开

	开门角度：
	大于100度

	视镜方向：
	根据用户要求确定

	门密封条：
	O型 硅橡胶

	箱体底面斜面设计，无积水残留。
	采用氦质谱仪进行泄漏检验


3、冷凝器

	设计压力：
	常压

	光洁度：
	Ra≤0.4µm

	盘管最低温度：
	-75℃

	冷凝器捕冰能力：
	20Kg/批

	冷凝器外型：
	长方型

	凝器：
	304 

	冷冷凝盘管：
	304 

	视镜：
	DN120mm 带延时照明灯

	冷凝器测温探头：
	Pt-100 热电阻 A级

	化霜喷球：
	304 

	冷凝器
	内盘管采自动焊接技术，焊缝少，无菌性高。采用氦质谱仪进行泄漏检验。


4、配套系统：

	制冷系统：
	压缩机采用“BITZER”机组，性能更加稳定、可靠采用符合蒙特利尔公约的环保型制冷剂；压缩机具有高压压力、高压温度、油压压力、回气温度、电机保护等多重保护功能。回气温度可控制，保护制冷系统的稳定运行。

	循环系统：
	电加热采用PID能量调节控制，可以最有效的利用加热能源；

	真空系统：真空泵：
	爱发科 VDN401，极限真空＜1Pa；抽气速度：从大气压抽至10pa≤30min；泄漏率：＜5×10-3pa.m3/sec

	复压掺气系统：
	管道全部采用自动焊接，无菌性高。复压系统预留了可进行充氮气接口。

	液压系统：液压泵：
	美国 派克 液压站油箱回路采用电磁溢流阀，油温不会升高，保护液压站稳定运行。

	气动系统：
	带润滑的气动系统可以保证阀门有效开关；带过滤器的气动系统可以保证阀门稳定性；

	电气控制系统：
	符合FDA欧盟标准，电子签名，多组密码。


另：

蘑菇阀可通过减压阀进行调整，防止关闭压力过大。

蘑菇阀的“打开”或“关闭”具有反馈信号，能够真实的了解工作状态。
系统操作相互具有互锁功能，避免误操作；

无菌室装有液压急停按钮，可在紧急情况下强制停止板层运行；

“配方管理”可设置大量冻干工艺曲线。

付款方式：设备安装调试完成后20个工作日内，由验收小组进行专项验收。验收合格后一次性支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质量保证金。

售后服务要求：按行业标准提供。
安装调试要求：安装到指定供货地点，并对使用人员进行培训。
