## 设备购置清单及预算
设备购置清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 存放地点 | 备注
1 | 顶空进样器 HS-20 | 岛津 | 1台 | 103 | 日本，90个样品位12个加热位
2 | 电脑微波超声波组合合成萃取仪 | XH-300A | 1台 | 110 | 中国北京
3 | 超微量紫外可见风光光度计 | ThermoFisher NanoDrop One | 1台 | 101 | 中国上海
4 | 口服液灌装生产线 | JN-NIQCW96 | 1套 | 110 | 中国
5 | 二氧化碳培养箱 | Thermo BB150 | 3台 | 402 | 中国
6 | 二氧化碳培养箱 | HF100 | 1台 | 402 | 中国
7 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 | 2台 | 402 | 中国
8 | 高压制备泵 | LC100 | 1台 | 103 | 中国上海
9 | 旋转蒸发仪 | RE-5220 | 1台 | 104 | 中国上海
10 | 提取罐 | 温兄 DTN-50 | 1套 | 102 | 中国
11 | 旋转蒸发仪 | RE-5210A | 1台 | 104 | 中国上海亚荣
12 | 低速离心机 | 奥豪斯FC5706 | 2台 | 402 | 中国上海
13 | Eppendorf八道移液器 | 30 – 300 µL | 2支 | 402 | 中国
14 | Eppendorf八道移液器 | 10 – 100 µL | 2支 | 402 | 中国

## 仪器设备参数
仪器设备参数
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 参数
1 | 顶空进样器 HS-20 | 岛津 | 1台 | 1、 运行环境
1.1 环境温度: 15℃～35℃
1.2 相对湿度 ≤80%
1.3 适用电源 :220V(±10%),50Hz(±2%)
2 、系统配置
2.1 顶空自动进样器主机一套；
2.2 20ml顶空瓶100pc，顶空瓶盖100pc；
2.3 AFC电子流量控制器及安装工具一套；
2.4 APC自动电子压力控制器工具一套；
2.5 压盖器及取盖器各一套。
3．3技术规格：
3.1 需与GC-2010Plus联用，并在GCsolution工作站中完全控制；
3.2 直接与色谱柱连接，直接进样，不占用其他进样口；
3.3样品盘位90位；
3.4样品加热平衡炉：12位样品同时加热，具有自动优化加热时间和炉温功能，温度范围室温+10-300℃；
3.5样品震荡搅拌：1-5级，20ml与10ml样品瓶可同时混用；
3.6定量方法：阀和定量环（valve and loop），电驱动六通阀，即使在系统背压不同的情况下， 相对标准偏差小于3%. 1ml惰性化定量环，其中0.2ml、1ml、3ml可更换，具有多次顶空取样功能
2 | 电脑微波超声波组合合成萃取仪 | XH-300A | 1台 | 2.1微波系统 2.1.1微波频率：2450MHz； 2.1.2微波输入功率≥1600W，微波输出功率≥1000W； *2.1.3微波功率连续可调（1～1000W）； 2.2 炉腔系统2.2.1腔体容积≥32L，谐振腔体采用奥氏体不含磁不锈钢材质，整体压制而成，底部钢板一体结构，（不可用其他材料铆焊拼接）具有良好的耐腐蚀性能和反射微波性能；微波泄露符合国家标准；（提供通过CNAS及CMA认证的微波泄漏检测报告） 2.3温度控制系统 2.3.1采用高精度PT1000接触式温度传感器，表面镀铂金，检测频率：150～200个数据／秒，实时检测反应温度，准确控制反应进程；（提供检定校准证明） 2.3.2温度控制范围：0～300℃,测温精度：≤±0.2℃，控温精度：≤±1℃；2.4超声波系统 2.4.1超声波功率：0～1500W连续可调；超声波频率：25±1KHz；超声波换能器为封闭式安装，不能裸漏在仪器外面，也不能直接从炉腔上部拔出，避免安全隐患；（提供质量管理体系认证证明材料) 2.4.2超声波探头：Ф8mm、Ф18mm各一个，适合不同口径的反应容器； 2.4.3 工作时间：连续工作10小时，随意设置工作时间和工作段，三档超声波脉冲时间可调；2.4.4超声波工作环境：0～300℃；
3 | 超微量紫外可见风光光度计 | ThermoFisher NanoDrop One | 1台 | 1. 同时包含基座和比色皿检测模块，以扩展实验灵活性和扩大动态范围； 2.基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； 3. 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； 4. 光程：内含0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm和1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； 5. 检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 6. 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； 7. 当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； 8. 仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种； 9. 可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 10. 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性。
4 | 口服液灌装生产线 | JN-NIQCW96 | 1套 | 技术参数：1、灌装容量：5、10、15、20、30ml 2、生产能力：2000-3000瓶/时（视物料而定） 3、电源电压：380v 50Hz 4、电机功率：370w 1400转/分 5、外型尺寸：1060×670×1400mm6、机器重量：140kg
5 | 二氧化碳培养箱 | Thermo BB150 | 3台 | 内腔容积:150 升; 外部尺寸（宽× 高×深）637×867×766mm; 内部尺寸（宽× 高×深）470×607×530mm; 内腔构造 电抛光304 不锈钢; 隔板数量 标配3 个/ 最大10 个; 隔板尺寸（宽× 深）423×455 毫米; 最大载重 10 公斤/ 每板，30 公斤/ 全箱; 附件孔 42 毫米直径可更换硅胶塞; 控制范围 室温+3度到55度; 设定精度 正负0.1 度;均一性 正负0.5 度; 室温范围 18~33度; 湿度水库容积 3升无水盘; CO2浓度范围 0-20%; 控制度 正负0.1 度; 探头模式 TCD（热导式）; 重量 70 公斤
6 | 二氧化碳培养箱 | HF100 | 1台 | 1.全彩色TFT超大液晶屏，可记录显示温度、ＣＯ２、湿度、氧气浓度等参数显示曲线； 2.六面加热的气套式加热系统，加热速度快，关门后温度恢复迅速 3.箱体体积151L 4.温度控制范围室温+3℃-55℃ 5.采用氧化锆氧气浓度传感器，氧浓度控制范围为1~85%（可选）； 6.CO2浓度控制范围（%） 0~20 7.标配专利的钢瓶自动切换装置，减少客户用于人工更换钢瓶的次数和费用； 8.90℃高温湿热消毒功能，对细菌芽孢的杀灭率达到100%； 9.具有TCD或IR红外二氧化碳浓度传感器，具有自动校准功能 10.独有的三扇小门，关门后快速恢复培养环境； 11.采用PT1000高精度温度传感器； 12.采用底盘水库设计，蒸发面积大，关门后湿度恢复快； 13.标配湿度传感器，实时监测并显示箱体内湿度，并具有下限报警功能； 14.标配水位传感器，防止箱体内由于水位不足而影响箱体内湿度； 15.具有专利技术的低压真空抽水系统，运行安全，排水方便彻底； 16.具有门加热装置，可避免内门玻璃上形成冷凝水； 17.进气口配有HEPA过滤器，过滤效率针对0.3umDOP直径颗粒为99.998%； 18.具有多重报警系统，确保设备处于安全的运行状态；
7 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 | 2台 | 洁净等级 HEPA:ISO 5级(100级 Class 100)/ULPA:ISO 4级(10级 Class 10)
过滤器级别/过滤效率 HEPA:≥99.995%，@0.3μm/ULPA:≥99.999%，@0.12μm
下降风速 0.35m/s
流入风速 0.55m/s
噪音 ≤60dB(A)
电源 AC220V，1Φ，50Hz
功率 2.1kW(含备用插座)
重 量 300kg
工作区尺寸 W1×D1×H2 1300×600×620mm
装置外形尺寸W×D×H 1500×790×2050mm
荧光灯规格及数量 36W×②
紫外光灯规格及数量 20W×①
照度 ≥800Lx
8 | 高压制备泵 | LC100 | 1台 | 流量范围：0～40mL；压力范围：0～40Mpa，配上海伍丰液相LC100使用
9 | 旋转蒸发仪 | RE-5220 | 1台 | 容量:20l
旋转瓶:容量20L(20升) 法兰口大口径125mm
收集瓶:容量10L(10升)
主机转速:转速数字显示10-120rpm
旋转电机:三相交流式感应电机 220V单相供电 125W
冷凝管:立式 高效三回流冷凝管
加热锅:一次冲压成成形不锈钢水浴锅
温度控制:数显水温 精确设定温度0-99度
升降行程:0-199mm
电源电压:220V/50HZ
加热功率:5KW
仪器尺寸:85*52*160cm
10 | 提取罐 | 温兄，DTN-50 | 1套 | 提取浓缩一体型，容积65升 外形尺寸：1.95*0.8*1.8m 药液泵功率0.37kw 蒸汽用量：50L/h 罐内压力：常压 夹套工作压力：0.3
11 | 旋转蒸发仪 | RE-5210A | 1台 | RE-5210A技术参数：
旋转瓶：容量10L（10升），法兰口大口径75MM
收集瓶：容量
5L（5升）
主机转速：变频调速（采用进口变频器），快速数显，20-138转/分
旋转电机：三相交流感应电机，220V单相供电120W
冷凝管：立式，特长高效双回流冷凝管
水浴锅：一次成形不锈钢水浴锅
温控器：触摸式智能数字显示，精确设定温度
电源电压：-220V/50HZ，加热功率：3000W
仪器尺寸：95*55*165CM
出厂标配收集瓶（可放料式）5L，旋转瓶10L
12 | 低速离心机 | 奥豪斯FC5706 | 2台 | 基础型台式离心机,zui大转速及离心力: 6000 rpm/4427 x g,zui大处理量: 6 x 50 ml
13 | Eppendorf八道移液器 | 30 – 300 µL | 2支
14 | Eppendorf八道移液器 | 10 – 100 µL | 2支