## Sheet1
序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量
1 | 十万分之一天平（带打印机） | 赛多利斯 | BT25S | 1、可读性：0.01mg 2、称重范围 : 21g 3、重复性（≤+mg）：0.02， 线性（≤+mg）： 0.03 4、 内置RS232标准接口，符合GLP标准，可连接打印机、电脑 5、内置砝码自动校准 6、四级防震 7、动态温度补偿 8、多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、19种单位换算超载保护 | 1
2 | 万分之一天平 | 赛多利斯 | SECURA 224 | 1、称重范围（g）：220 2、读数精度（mg）：0.1 3、可重复性（mg）：0.1 4、线性（mg）：0.2 5、净重（kg）：5.1 6、尺寸深*宽*高（mm）：360*216*320 7、典型最小样品量（g）：0.12 8、典型稳定时间时间（s）：2 9、盘尺寸直径（mm）：90 10、称量室高度（mm）：209 11、LevelControl 功能确保天平始终水平 12、监管合规性和专业支持，交互式用户指南快速实现 GLP ¦ GMP 格式的打印输出 13、符合 USP 最小样品量测量 14、消除温度波动而产生的风险 15.易于清洁，确保获取最佳结果 16.密码保护，安全性高 | 1
3 | 全自动薄层点样仪 | CAMAG | CAMAG AUTOMATIC TLC SAMPLER 4 | 配置要求：氮气瓶、原装软件1套、原装软件授权文件1套、电脑1套。 点样方式：接触式、喷雾式，样品间自动清洗、自动除气泡，支持重叠点样 点样形状：点状、条带状、方形（适合大体积点样），长度0（点状点样）-190 mm（用于半制备色谱） 点样平台：最大可放20X20 cm任意厚度的薄层板 点样体积：100 nL-1mL 准 确 度： ± 1 nL（10 μL进样针），±2nL（25 μL进样针），±10 nL（100μL 进样针） 进样针规格： 25 μL，（10μL ，100μL 选件） 进样针驱动： 步进马达1600步/转，100 nL/960步，25μL进样针，100 nL/96步 Y轴驱动 ：步进马达1600步/转，40步/mm，移动范围5.0-195.0 mm，0.1mm/步，可编程控制 X轴驱动 ：步进马达3200步/转，80步/mm，移动范围5.0-195.0 mm，0.1mm/步，可编程控制 加热附件：30-60 C，间隔10C（大体积或使用挥发性差的溶剂时加热可除去部分溶剂减少斑点扩散） 样 品 架：可放66个2 mL样品瓶（12 x 32 mm）或96孔点滴板（选购） 气 压：4.5-6 bar（65-87 psi） 气体流量：0.2-0.3 L/min（点状点样），0.8-2.0 L/min（带状点样） 操 作：电脑控制或单机独立操作 软 件：winCATS可同时控制扫描仪，半自动点样仪，展开仪，全自动点样仪和数码成像系统等所有薄层色谱仪器，数据 可通过电脑直接传输，避免输入产生差错，可控制仪器进行自我诊断及调整修复 电源、功率：90-240 V，50/60 Hz，60W 尺寸、重量：630X530X500 mm，36 kg | 1
4 | 薄层成像系统 | CAMAG | CAMAG TLC VISUALIZER 2 | 符合人类工程学的全新设计 光 源：增强的UV254nm, UV366nm, 白光直射以及白光透射，以保证板面光照均匀等光源系统 光源频率：60KHZ 光源持续时间：2,5,10,20,60分钟或连续，定时自动关闭，延长仪器使用寿命 数码相机：强大的12位专业高线性数码相机（每个色彩通道有4095级）固定焦距、光圈、对焦， 确保成像色彩、大小重现性，1/1.8英寸Super HAD CCD感应器 动态范围 ：>57 dB，线性分辨率0.025%, 噪音<6.0 LSB， 信号处理 ：20 MHz 8位快速扫描/10 MHz12位高精度扫描 专业的图像增强功能：自动背景校正，自动图像优化 自动校正亮度，使拍摄区域内亮度平衡，对不规范照明光源进行自动修正，消除以往成像中间亮，四周暗的现象 自动色彩还原，自动对成像、显示、打印的图像进行校正并保持最大程度一致性 自动板面背景扣除，体现真实自然的图像效果 采用“空白板校正”从展开和衍生化后的薄层板图像中扣除空白板的图像，消除薄层板不规则产生的影 响，尤其是荧光指示剂的结构或透射模式中薄层厚度的细微差异。 可以叠加多个图像以提高信噪比，提高检测限。  间隔一定时间自动获取一系列图像（“场平均强度信息”）用于测定比较精确强度 斑点放大功能，方便评估非常弱或者更小的分离组份 图像比较观测：图像对比评估，可在同一屏幕直接比较多个抽样 TLC/HPTLC板可以在同一屏幕上比较不同板上的轨道， 同时显示多个（多组）样品的轨道或并排比较不同薄层板上的参比轨道。 区分参比和样品轨道，自动将轨道信息，如位置，宽度、长度、编号等转移到“图像比较观测”中。 报告生成的比较以及附加信息。 按照适当的批次等数据将数据保存在独立的文件中。 所有生成的数据可追溯到原始分析。 曝光控制 ：230微秒至10秒，间距230微妙，（薄层色谱软件直接控制曝光时间，长时间曝光适用于弱荧光物质成像） 图像传输：IEEE 1394 火线连接，存储及图像处理速度低于1s 药典规范符合性：符合2005版中国药典对成像系统的技术要求 软 件：Wincats薄层色谱软件直接控制成像 文档以cpf格式保存，原始报告无法任意修改，符合GLP要求及中国药典要求，图像可根据需要转换成jpg，bmp等格式 可对图像进行文字编辑，软件自动计算Rf值 工作日志，记录所有数据处理步骤及仪器操作状况，便于数据管理及仪器管理维护 软件可同时控制点样、展开,成像等所有薄层色谱步骤，构成完整的薄层色谱工作站， 并可提供完整的薄层色谱分析报告 符合 GMP/GLP , 符合21CFR11; | 1
5 | 薄层色谱手动喷雾瓶和喷嘴 | 瑞士 SOTAX | 无 | 薄层色谱手动全玻璃喷雾器，可由橡胶泵充气，也可通过压缩空气或氮气充气 配橡胶泵 | 4
6 | 液相色谱仪 | Thermo | Ultimate3000 | 配置要求：流动相瓶（含6个1L溶剂瓶）1套、双三元梯度泵（内置6通道脱气系统）1套、多功能自动进样器1套，多柱位柱温箱1套、CAD(电喷雾)检测器1套、色谱柱（C18 1.8UM 2.1X100MM，C8 1.8UM 2.1X100MM）各1套、2ml样品瓶（含盖子）100个、原装软件1套、原装软件授权文件1套、电源线5根、电脑1套、打印机1套。 1、液相色谱系统，流动相瓶、双梯度快速泵（内置6通道脱气系统）、电磁六通阀及电磁十通阀、双控温多柱位柱温箱、检测器。必须实现串联式不间断分析、在线SPE样品前处理、自动切换不同应用体系，支持二维色谱及反梯度； 2、流路须采用德制原厂专用Viper连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋拆卸，零死体积； 3、双梯度泵：由两台独立的梯度泵组成，流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min；最大压力：62 Mpa，（除了应用于常规5UM色谱柱，还可以应用到3UM色谱柱方法，可以实现比常规方法大大缩短分析时间的快速分析功能）；流量准确度：<0.1%；流量精密度：<0.05%；梯度混合精确度：< 0.15%；泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞，配有液滴计数器 4、自动进样器：进样方式：无样品损失，无残留；进样体积：0.01~100μL；进样体积准确度：0.5%；交叉污染：0.004%；自动防沉淀振摇及侧移功能；在线稀释和在线衍生功能 5、柱温箱：安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况；温控范围：5~80℃；温度准确度：±0.5℃；温度稳定性 ±0.1℃；温度精度±0.1℃；柱切换：有2个 柱切换阀预留位，可根据需要配置相应的六通阀或十通阀，完成串联分析、并联分析、在线样品前处理或方法切换等高级应用 6、网络化合规化操作软件：具有审计追踪，权限管理，数据不可删除等合规化功能，可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据；可自动进行快速数据采集和后处理.；可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活 7、CAD检测器：测定范围：CAD可达四个数量级；重现性：由于电信号的稳定性高于光信号，因此CAD的重现性高于ELSD可达2%以下；灵敏度：CAD可达pg级；参数设置：CAD基本不需设置；维护保养：不易污染，后续维护费用低；适用范围：ELSD对样品有加热过程容易破坏生物活性因此不适于分析生物样品而CAD常温干燥的步骤则可以保证活性不遭破坏，ELSD对相同进样质量的不同样品的响应值差别很大也无法像CAD一样进行相对定量；电喷雾检测器（CAD）由变色龙软件控制，通过赛默飞生产的双梯度液相色谱仪（双三元系统）的反梯度应用功能，可以实现该检测器最佳性能的应用。 | 1
| 液相色谱仪 | Thermo | Ultimate3000 | 1配置要求：流动相瓶（含4个1L溶剂瓶）1套、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）1套、多功能自动进样器1套，多柱位柱温箱1套、二极管阵列检测器2套、色谱柱（C18 5UM 4.6X250MM，C8 5UM 4.6X250MM）各1套、2ml样品瓶（含盖子）100个、原装软件1套、原装软件授权文件1套、电源线5根、电脑1套、打印机1套。 2★流路采用德制原厂UHPLC专用Viper连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋拆卸，零死体积。 3四元梯度泵 3.1★带有独立液晶显示触控屏，方便操控 3.2流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min 3.3★最大压力：不低于62Mpa 3.4★流量准确度：<0.1% 3.5流量精密度：<0.05% 3.6溶剂种类：4种 3.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 3.8★液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 4自动进样器： 4.1★带有独立液晶显示触控屏，方便操控 4.2★可同时容纳常规2ml样品瓶120位及10ml样品瓶15位以上 4.3进样方式：无样品损失，无残留 4.4进样体积：0.01~100μL 4.5进样体积准确度：0.5% 4.6交叉污染：小于0.004% 4.7★具有自动防沉淀振摇及侧移功能 4.8具有在线稀释和在线衍生功能 5柱温箱 5.1★带有独立液晶显示触控屏，方便操控 5.2★安全性能：具备防误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况 5.3★温控范围：5~80℃，含制冷功能 5.4温度准确度：±0.5℃ 5.5★温度稳定性： ±0.1℃ 5.6温度精度：±0.1℃ 5.7★容量：最多可放置6根30cm长色谱柱或12根短色谱柱 5.8★预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 6二极管阵列（DAD）检测器： 6.1★带有独立液晶显示触控屏，方便操控 6.2二极管数：1024 6.3波长范围：190-800 nm 6.4波长精确度：± 0.1 nm 6.5灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息 6.6★数据采集频率：200HZ 6.7★自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 6.8★流通池具备自动温度调节功能 7软件: 7.1操作系统:可兼容Windows 系统等 7.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台 7.3可自动进行快速数据采集和后处理 7.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据 7.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查 7.6★可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 7.7可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便 | 2
7 | 高速离心机 | Thermo | micro17R | 1、最大离心力：17000*g 2、最高转速：13300rpm 3、最大容量：24*1.5ml/2.0ml 4、加速至最高速度时间：11s 5、从最高速度减速时间：12s 6、运行时间控制 ：1-99分钟，增量1min，瞬时离心或连续离心 7、温度范围：-9~+40°C，1°增加 8、专利的ClickSeal防生物污染转头密封盖，可戴着手套单手操作，无需旋盖或搭扣，通过HPA（原CAMR）生物安全认证。 9、驱动程序：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 10、控制系统：电脑控制系统，大屏幕数据显示 11、安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内置锁装置；不平衡保护；状态自诊断；电路保护 12、噪音：50dB 13、尺寸（H×W×D）：225×243×352mm 14、配置：Micro 17R离心机主机 1台，含24*1.5/2.0ml转头和ClickSeal防生物污染密封盖 | 1
8 | 涡旋振荡器 | IKA | Vortex 2 | 1、触摸功能 2、适用于连续运行（电机通风低热） 3、由于硅底脚，高速运行稳定 4、无级调速范围 5、坚固的金属压铸外壳 6、速度最小（可调）：500rpm被 7、允许接通时间：100% 8、操作模式：连续运行或点动 9、最大速度2500RPM 10、运动类型：轨道的 | 3
9 | 旋转蒸发仪套装 | IKA | RV DIGITAL V-C | 配隔膜真空泵、压力控制系统和冷却循环系统 | 3
10 | 移液器 | Eppendorf | Research plus | 1.采用PerfectPiston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 4.新增升缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ； 6.新增密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； 7、配置：0.5-10ul 2支、2-20ul 2支、10-100ul 2支、20-200ul 2支、100-1000ul 2支。 | 10
11 | 超低温冰箱 | Thermo | 902-ults | 1. 组装地：中国苏州 2. 压缩机:2台1.25 HP国际品牌工业级高效压缩机；杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃 3. 工作温度:-50℃∽-86℃。 4. 容积：368L，可存24000个2ml冻存管。 5. Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行。 6. 标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能。 7. 重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板。 8. 工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。 9. 标配内门，减少冷气丢失。 10. 127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成 11. 三联点式门密封条，提供极佳的保温性能。 12. 控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然。 13. 符合人体工程学的单手操作可锁定门把手，并可同时增加一挂锁，提高安全性。 14. 标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器。 15. 标配4-20mA, RS-485 以及干触点数据输出端口，方便远程监控。 16. 温度探头位于冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度。 17. 超大冷凝器设计，面积为305mm X 457mm， 确保最佳降温效果。 18. 标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。 19. 标配的专利式真空减压口设计，方便箱门快速二次开启。 20. 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示：过温，温度不足。 21. 门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏。 22. 重型脚轮，方便移动和固定冰箱。 23. 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行安静 。 24. 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 。 25. 可以选配液态CO2或LN2后备制冷系统，在断电时使冰箱内温度保持在-67°C以下（LN2系统可维持在-80°C以下）。 26. 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求。 27. 符合CE认证、SFDA认证。 | 1
12 | 真空干燥箱 | 雅马拓 | DP23C | 无 | 1